물 품 규 격 서

Commodity Description

관세분류번호 HSK. NO.	물품분류번호 KGCCC	품명 및 규격 DESCRIPTION	수량 Q’ty	단위 UNIT
		생산용 동결건조기 (-90℃ / 50Kg)	1	Set

A. 특징

1) 동결 건조기는 수용액이나 물을 포함하는 시료를 –40℃ 이하로 동결시켜 그 온도의 수증기압 이하로 감압하여 얼음을 승화시킴으로써 열에 의한 시료의 변질이 적고, 건조 후에도 용해도, 형태, 성분 등 성상이 원형과 동일하게 복원될 수 있게 건조를 할 수 있는 장치이다.

2) 낮은 압력하에서 얼음의 형태를 가지는 수분은 열에너지의 공급에 따라 액체로 변하지 않고 수증기로 직접 승화되며, 승화되는 수증기에 의하여 피 건조물에는 무수한 다공성을 가지게 된다.

3) 세포 및 혈액, 백신, 식품, 제약 등의 원료를 동결건조하여 시료의 저장성과 성분의 변화를 방지할 수 있어 제약회사, 바이오산업, 식품산업 등 여러 분야에서 동결건조기를 사용하고 있다.

4) 동결 건조를 마친 원료는 수분 함유량을 수분에 의한 상태변화 및 부식을 억제할 수 있게 한다.

5) 선반의 온도편차를 최소화하여 시료간의 균일한 건조 상태를 유지하고 건조시간을 단축하기 위하여 선반의 브라인 열매체의 유로 구조는 M형 구조로 설계되어 있어야 한다.

6) 선반의 온도 편차는 어느 부위에서도 허용 온도편차 ±1.5℃ 이내 여야 한다.

7) 선반 자체 냉동 기능에 의한 샘플 동결, 가열, 건조가 동시에 이루어진다.

8) -45 ℃의 샘플 냉동 후 저온구간부터 프로그램에 의한 건조 진행한다.

9) 완전 동결 후 진공상태에서 원활한 승화 건조에 의한 고품질 건조품 생산한다.

B. 사양

1. 동결건조기는 50kg 의 수분을 포집할 수 있어야 하며 외형 크기는
W1820 x D1550 x H1980 (mm) 이상일 것

2. 동결건조기는 컨트롤, 건조, 선반, 콜드트랩, 냉각, 진공 섹션으로 구성되어 있을 것

1) 컨트롤 섹션(Control Section)

1-1) Microprocessor Programmable Controller가 장착되어 PID 기반의 패턴(20개 이상) 프로그램 제어가 가능하며, 시간 설정을 지원하고, 패턴제어(패턴편집, 반복설정, 파일편집, 대기 동작설정 등) 및 장치 제어가 가능할 것

1-2) 컨트롤 부분은 PID 제어를 기반으로 자동모드, 예약모드, 반자동모드, 수동모드, 점검모드로 총 5단계에 걸쳐 사용자 편의에 맞춰 원활하게 사용할 수 있을 것

1-3) Controller Type : 터치에 의한 자동운전과 수동운전을 할 수 있어야 하며, 25.4cm(10형)이상의 넓은 디지털화면을 통하여 온도와 진공도 등 모든 건조과정을 쉽게 파악할 수 있을 것

1-3-1) 컨트롤 상에서 시간의 흐름과 작업의 흐름이 그래프로 확인이 가능하며, 남아있는 시간을 육안으로 볼 수 있을 것

1-3-2) 컨트롤 상에서 진공펌프 사용시간을 누적 표시하여 진공펌프오일 교체시기가 되면 알람을 표시하여 사용가자 확인할 수 있을 것

1-4) 제어회로는 정전 보호회로와 인터록 및 시퀸스 회로로 구성 되어 있어 오 조작에 의한 기기의 손상을 방지할 수 있을 것

1-5) 온도의 설정은 0.1℃ 단위로 설정 할 수 있고 저·고온, 진공, 냉동기, 열매체 등 알람을 지원하여 장비 이상의 원인을 빠르게 진단 할 수 있을 것

1-5-1) 가동신호 : MC, SV 출력 18개

1-5-2) 온도센서 : 5개

1-5-3) 알람입력 : 7개(냉동기 2개, 열매체, 진공, 휀모터 2개, 히터)

1-5-4) 전류센서 : 2개(R,T상)

1-6) 사용자 패스워드 확인 기능 적용으로 관리자가 아닌 외부인이 기기를 함부로 다루지 못하게 되어 있어서 안전한 기기 운용을 수행할 수 있을 것

1-7) PC & Mobile Control System : 사물인터넷(IoT; Internet of things)을 통한 스마트폰 원격 감시 기능을 탑재하여 간편한 조작을 통해 스마트폰으로 모니터링 및 제어가 가능하도록 할 것

1-7-1) Wifi 모듈 접속, 웹페이지 기반 어플

1-7-2) 제어기능(장비 On&Off, 스케쥴 조정)

1-7-3) 스마트폰으로 접속하여 열매체 온도를 설정할 수 있다.

1-7-4) 장비 구동 현황(구동 시간, 선반 온도(#1,2,3), 콜드트랩 온도, 진공도)

1-7-5) 중요 데이터(콜드트랩 온도, 진공도) 그래프로 작성, 실시간 확인 가능

1-7-6) 데이터 수집 기능

1-7-7) 스마트폰으로 접속하여 현재까지의 데이터를 그래프로 확인할 수 있다.

2) 건조실

2-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 내부 재질을 사용할 것

2-2) 크기 : 원형챔버 Ø792 x L1260 (mm) 이상의 크기이며, 50kg 이상의 건조물이 투입 될 수 있을 것

2-3) 시료 온도 검출 센서 : 3개

2-4) 투명 아크릴로 된 Chamber Door의 투시창을 통해 동결 건조 전 과정을 육안으로 관찰할 수 있는 조명기가 설치되어 있을 것

2-5) 압력기준 : 진공 압력 게이지의 진공도 5 x 10⁻³Torr이하에서 시험을 마칠 것.

2-6) 건조가 완료 된 후 건조물의 오염을 방지하기 위해 멸균가스 봉입포트를 통해 멸균공기를 투입 건조물을 보호할 수 있을 것

2-7) 표면 거칠기 : electrolytic polishing(건조실, 콜드트랩 내부, 열판)를 통해 표면의 거칠기가 RA 0.4μm 이내

2-8) CIP Process를 적용하여 건조 완료 후 건조 챔버의 내부와 콜드트랩과 코일을 세척 할 수 있을 것

3) 선반 냉각&가열 장치

3-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 내부 재질을 사용할 것

3-2) 크기 : W500 x D1000 x H20 (mm) 이상의 크기로 7단으로 구성되어 있을 것

3-3) 열매체 : 실리콘 오일(점도 : 5cs)

3-4) 시료의 특성에 따라서 히터에 의한 열매체 가열로 –45℃에서 +80℃로 조절 가열하여 승화작용에 필요한 열을 공급하며 건조 작업을 실행할 수 있다.

3-4-1) 열매체 가열 시, 설정 온도로 가열하여 설정 시간동안 유지 또는 설정 온도까지 설정 시간동안 서서히 가열 할 수 있을 것

3-5) 열판 온도 : -40℃~ +60℃

3-6) 냉각속도 : 20℃에서 -40℃까지 약 60℃ 차의 온도를 냉각하는데 걸리는 시간이 60분 이내일 것

3-7) 열판 온도 편차 : 각 선반의 최대 온도 편차 ±1.5℃

3-8) 표면 거칠기 : RA 0.4μm 이내

4) Drying Tray

4-1) 선반의 바닥면과 Drying Tray의 바닥면 간격이 최대 2 mm 이내 일 것

4-2) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 재질을 사용할 것

4-3) 크기 : W500 x D500 x H40 (mm), 12개

5) 콜드트랩(Cold Trap)

5-1) 재질 : SUS-304 (Stainless steel) 의 재질을 사용할 것

5-2) 크기 : Ø495 x L1095 (mm) 이상의 크기이며, 50kg 이상의 수분을 포집할 수 있을 것

5-3) 투명 아크릴로 된 Chamber Door의 투시창을 통해 시료로부터 분리되어 나온 수분의 포집되는 결빙 과정을 상세하게 관찰할 수 있을 것

5-4) 1회 50kg 이상의 수분을 포집할 수 있을 것

5-5) 콜드트랩 온도는 최저 -90℃ 이하일 것

5-6) 강력한 냉동능력을 발휘하는 저온 전용 컴프레서는 콘덴서의 온도를 급속으로 -90℃ 이하로 도달시켜 시료로부터 유입되는 Vapor를 완벽하게 포집하여 진공 펌프의 수명을 대폭 연장시킬 수 있다.

6) 성에제거기(Defrosting System)

6-1) Hot gas solenoid 방식과 스팀(steam) 또는 온수(Hot water)를 적용하여 결빙된 얼음을 60분 이내에 신속하고 효율적으로 제거할 수 있을 것

7) 냉각 장치(Refrigeration System)

7-1) 냉동기 : 5HP x 7.5HP set 이상일 것

7-1-1) 냉매 : Non-CFC Mixed Refrigerant

7-2) 콘덴서 : 7.5HP x 2 set 이상의 대기 공냉 또는 수냉 방식일 것

7-2-1) 콘덴서는 실외기 형태로 냉각기 작동시 발생하는 열을 바로 냉각 시킬 수 있어야 한다.

8) 진공 장치(Vacuum System)

8-1) 진공펌프의 보호 시퀸스 기능을 탑재하여 Cold Trap의 온도가 일정온도 이상 상승하거나 건조과정에서 다량의 높은 온도의 Vapor가 유입되어 Cold Trap의 온도가 일정온도 이상으로 상승 할 경우 진공펌프 전원을 자동 차단 한다.

8-1-1) 진공이 일정시간 동안 200torr 이하로 떨어지지 않을 경우 진공펌프 전원을 차단하여 진공펌프의 수명을 보호할 수 있을 것.

8-2) 진공펌프 : WSA 진공펌프

8-2-1) 펌프용량 : 1000LPM, 10-3 torr, 직결식 커플링 드라이브

8-2-2) 진공오일 : MR-200, 8L

8-2-3) 오일미스트트랩을 적용하여 대기오염 방지하고 인체를 보호할 수 있을 것

8-2-4) IN/OUT LET : NW40

8-3) 진공도의 표시는 760 Torr ~ 0.000(10-3) torr 범위의 정교한 진공 데이터를 표시 할 것

8-4) 충분한 용량의 분당 1000리터 진공펌프를 탑재하여 많은 양(포집량 기준 50Kg)의 시료를 작업하여도 작업 진공도를 충분히 확보 할 수 있을 것

9) 사용 전압 : (전원) 380V 3상 4선식

※ 비고

1. 설치 및 시 운전에 소요되는 경비일체는 납품업체에서 지급하며 사용자 요구에 의한 장소에 장비를 설치하여야 한다.(전기설비는 사용자 부담이며, 설치장소가 크레인 등 별도의 장비작업이 필요 할 경우 별도로 사전 협의토록 한다.)

2. 본 제품의 무상서비스 기간은 2년으로 한다.